## PL1 VTYT
PHỤ LỤC 01
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM ĐẤU THẦU NĂM 2024
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ
(Kèm theo Thư mời Thẩm định giá Số: 414/BVPHCN-DVTYT /BVPHCN-DTBYT ngày 14/12/2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh)
STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng
Phần 1: Bông, băng, gạc vật liệu cẩm máu, điều trị vết thương
1 | Bông y tế thấm nước | Bông y tế thấm nước Kilô | Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da.. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 | 01 kg/gói | Kg | 50
2 | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ | TCCS | Can 30 lít | Lít | 1000
3 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (dạng dung dịch | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh (dạng dung dịch | Ethanol 50%, Iso Propanol 28% Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides Chai 500ml | Chai 500 mL | Chai | 200
4 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 | Can 5L | Can | 20
5 | Băng Bột Bó | Băng Bột Bó | Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO. Rộng 10cm, dài 4,5m. | 72 cuộn/thùng | Cuộn | 150
6 | Băng Bột Bó | Băng Bột Bó | Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO. Rộng 15cm, dài 4,5m. | 72 cuộn/thùng | Cuộn | 150
7 | Băng Cuộn | Băng Cuộn | Kích thước 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Cuộn | Cuộn | 3000
8 | Băng Dính y tế | Urgosyval | Băng: phần nền là vải lụa đan dệt taffeta, keo oxyd kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn y tế. Kích thước: 5cm X 5m | Cuộn/ Hộp | Cuộn | 1500
9 | Bông gạc đắp vết thương vô trùng | Bông gạc đắp vết thương vô trùng | Kích thước 8cm x 20 cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=8gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP, CE. | 01 cái/ gói | Cái | 15000
10 | Bông gạc đắp vết thương vô trùng | Bông gạc đắp vết thương vô trùng | Kích thước 15cm x 20 cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=8gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP, CE. | 01 cái/ gói | Cái | 1000
11 | Gạc Phẩu Thuật | Gạc Phẩu Thuật | Kích cỡ 10cm x 10 cm x 8 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | 10 Miếng/ gói | Miếng | 15000
12 | Gạc Hydocolloid. | Gạc hydocolloid | Thành phần: Màng polyurethane, carboxymethylcellulose, gelatin và pectin. Độ dày: 0.6mm. Tự dính, không cần lớp băng thứ cấp, Có thể lưu gạc đến 7 ngày.Loại bỏ mô chết mỗi lần thay gạc, ngăn ngừa hình thành sẹo.Tạo gel với dịch vết thương, không dính vào vết thương. Sản phẩm được tiệt khuẩn, đựng trong từng túi riêng. | 01 miếng/gói | Miếng | 300
13 | Gạc hút | Gạc hút | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 20-22 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước =< 5 giây. Độ ngậm nước >=5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước <0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: >=80% +/- 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | 100 mét/ tệp | Cái | 500
Phần 2. Phim
14 | Phim X-Quang số hoá | Phim X-Quang số hoá AGFA | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2. Đậm độ quang học ≥ 3.2. Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc. Đóng gói 100 tờ/hộp, bao bì hoàn toàn có thể tái chếTính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường. | 100 tờ/hộp | Hộp | 100
Phần 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền dịch
15 | Bơm Tiêm Nhựa Cho Ăn 50ml | BƠM CHO ĂN MPV 50ml | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Núm đẩy có gờ tăng độ ma sát khi tiêm. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 25 cái x 16h/ kiện | Cái | 400
16 | Bơm Tiêm Nhựa 10ml | BƠM TIÊM MPV 10ml | Xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 100 cái x 12h/ kiện | Cái | 20000
17 | Bơm Tiêm Nhựa 1ml | BƠM TIÊM MPV 1ml | Xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 100Cái x 42h/ kiện | Cái | 5000
18 | Bơm Tiêm Nhựa 20ml | BƠM TIÊM MPV 20ml | Xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không rỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 50 cái x 16h/ kiện | Cái | 300
19 | Bơm Tiêm Nhựa 50ml | BƠM TIÊM MPV 50ml | Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. Đốc xy lanh nhỏ lắp vừa các cỡ kim, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Gioăng bề mặt phẳng, di chuyển dễ dàng, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 25 cái x 16h/ kiện | Cái | 100
20 | Bơm Tiêm Nhựa 5ml | BƠM TIÊM MPV 5ml | Xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 100 cái x 20h/ kiện | Cái | 60000
21 | Bơm Tiêm Nhựa 3ml | BƠM TIÊM MPV 3ml | Xy lanh dung tích 3ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). | Hộp 100 cái x 30h/ kiện | Cái | 50000
22 | Bơm kim tiêm tiểu đường 1ml-U100,U40 | Bơm kim tiêm tiểu đường - Insulin Syringe | Bơm kim tiêm tiểu đường 40UI, 100UI/1ml | 100 cái/hộp | Cái | 5000
23 | Kim Bướm Các Số | Kim Bướm Các Số | TCCS | Cái/túi | Cái | 2000
24 | Kim chích máu | Lancet tay TQ | • Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. • Tiệt trùng từng cây. • Quy cách: 200 cây/hộp, 100 hộp/thùng. | Hộp/200 cái | Cái | 5000
25 | Kim Lấy Thuốc | Kim lấy thuốc | Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. - Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng. | Hộp 100 cái x 100h/ kiện | Cái | 20000
26 | Kim tiêm chỉ sử dụng một lần | Kim tiêm MPV chỉ sử dụng một lần | Kim cấu tạo thép không gỉ sáng bóng. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ. - Đường kính, độ dài kim phù hơp với tiêu chuẩn quốc tế. Không bị gãy, không bị cong vênh. - Kim các cỡ 18G, 20G, 22G, 23G. Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng. | Hộp 100 cái x 100h/ kiện | Cái | 500
27 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số | Kim dạng tĩnh mạch có cửa, có cánh, được làm bằng chất liệu FEP. Có đầu bịt an toàn bằng nhựa, ôm lấy đầu kim khi rút ra.Có khả năng lưu kim tới 96h. Có 3 vạch cản quang ở thân catheter. Công nghệ không dùng keo, Có thể sử dụng trong phòng chụp MRI . Có tấm xốp vi lọc cuối chuôi kim ngăn máu trào ngược. Được tiệt trùng bằng công nghệ EO. | 50 chiếc/hộp | chiếc | 1000
28 | Kim gây tê tuỷ sống | Spinocan G18, G20, G22, G25, G27 | Đầu kim Quinke 3 mặt vát dài 3 1/2" G22, G27,G20, G18,G25, sắc bén Chuôi kim trong suốt, có phản quang, giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra | Hộp 100 cái | Cái | 100
29 | Kim châm cứu 10cm | Kim châm cứu 10cm | Kim châm cứu dùng để châm cứu(dùng một lần); đóng dạng vỉ/gói; Kích thước: 0.35*75mm | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 50000
30 | Kim châm cứu 3 cm | Kim châm cứu 3 cm | Kim châm cứu dùng để châm cứu(dùng một lần); đóng dạng vỉ/gói; Kích thước: 0.25*10mm | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 150000
31 | Kim châm cứu 5cm | Kim châm cứu 5cm | Kim châm cứu dùng để châm cứu (dùng một lần) ; đóng dạng gói hoặc vỉ; kích thước: 0.30x25mm | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 600000
32 | Kim châm cứu 6cm | Kim châm cứu 6cm | Kim châm cứu dùng để châm cứu (dùng một lần) ; đóng dạng gói hoặc vỉ; kích thước: 0.30x40mm | 100 kim/ gói 10 gói/ hộp | Chiếc | 400000
33 | Kim cấy chỉ vô trùng | Kim cấy chỉ vô trùng dùng một lần Hải nam | Dùng trong thủ thuật cấy chỉ y học cổ truyền (Số 0,7 đến 1,2) | 50 cái/ Hộp | Cái | 2000
34 | Bộ Dây Chuyền Dịch | BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH MPV Kim 2 cánh bướm | Dây dẫn dài ≥ 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Bộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS đạt tiêu chuẩn, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe giữ dây và con lăn di chuyển dễ dàng. - Bộ phận đấu nối có bầu cao su tiếp thuốc. - Đầu nối kim làm từ nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, có thiết kế khóa vặn để khóa chặt kim (Luer lock). - Kim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, sắc, nhọn. - Van thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi vô khuẩn. - Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml. - Kim 2 cánh bướm các cỡ. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Không chứa độc tốc DEHP. | Túi 1 bộ x 500 bộ/ kiện | Bộ | 35000
Phần 4. Găng tay và vật tư y tế sử dụng trong điêu trị
35 | Găng tay y tế có bột | Găng tay y tế có bột | Găng tay cao su tự nhiên, có bột dùng trong thăm khám; Chất liệu mủ cao su tự nhiên, Găng có bề mặt nhám hoặc trơn nhẵn, thuận cả hai tay; Màu sắc : Trắng; Kích cỡ : XS/S/M/L/XL; Cân nặng (gram)(+/-0.2): lần lượt theo các cỡ 5.2; 5.6; 6.0; 6.4; 6.8; Chiều dài : 240mm ±5; Độ dày (mm) : ≥0.09 ( lòng bàn tay), ≥ 0.11 ( đầu ngón tay); Lực kéo đứt trước lão hóa : tối thiểu 20MPa; Lực kéo đứt sau lão hóa : tối thiểu 16MPa; Độ dãn dài khi đứt trước lão hóa : tối thiểu 700%; Độ dãn dài khi đứt sau lão hóa : tối thiểu 600%; Hàm lượng bột : Tối đa 10 mg/dm²; Hàm lượng Protein hòa tan : Tối đa 100 µg/dm²; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; ISO 10993; CE MDR 2017/745; GMP FDA | Hộp 50 đôi | Đôi | 50000
36 | Găng Tay Thường | Găng kiểm tra dùng trong y tế có bột | Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, màu trắng tự nhiên của cao su, phủ bột ngô chống dính, mềm mại, độ bền cao, chưa tiệt trùng, có thể hấp được ở nhệt độ lên đến 110°C, sử dụng một lần, thuận cả 2 tay a.Kích thước:- Bề dày: min 0,1mm; - Chiều dài min: 240mm; -Chiều rộng lòng bàn tay: Size S: 89±5mm; Size M: 95±5mm b. Cơ lý tính:- Lực kéo đứt; + Trước lão hóa: > 7,0N; + Sau lão hóa: > 6,0N; - Độ giãn dài khi đứt:+Trước lão hóa: > 650%; + Sau lão hóa: > 550% c. Lỗ thủng: AQL 1.5 | 50 dôi/ Hộp | Đôi | 100000
37 | Găng Tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng Tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Chất liệu và đặc tính : Mủ cao su tự nhiên. Nhám lòng bàn tay và ngón tay. Có phân biệt tay trái/phải, cổ tay có se viền, có phủ bột chuẩn dược điển (USP); Tiệt trùng; Bao gói đạt chuẩn y tế ISO 11607, không có thành phần gây độc hại theo chuẩn châu Âu REACH 1907/2006 hoặc tương đương. Có hiển thị phân biệt tiệt trùng bằng màu cản quang. Phần miệng túi thiết kế theo kiểu “peel down“ thuận tiện cho người sử dụng, sản phẩm được kiểm tra 100% trước khi đóng gói. Màu sắc : Trắng. Kích cỡ : 6.5/7.0/7.5/8.0; Cân nặng (gram)(+/-0.2): lần lượt cho các cỡ: 8.5gr; 9.0gr; 9.5g; 10.0gr; Chiều dài : tối thiểu 270mm; Độ dày (mm): ≥0.14 ( lòng bàn tay), ≥ 0.16 ( đầu ngón tay); Lực kéo đứt trước lão hóa : Tối thiểu 26MPa; Lực kéo đứt sau lão hóa : Tối thiểu 20 MPa; Độ dãn dài khi đứt trước lão hóa : 750%; Độ dãn dài khi đứt sau lão hóa : 560%; Hàm lượng bột : Tối đa 10 mg/dm2; Hàm lượng Protein hòa tan : Tối đa 100 µg/dm2; Hàm lượng tồn dư EO<1mg/sản phẩm; Hàm lượng tồn dư ECH < 1mg/sản phẩm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016;; GMP FDA;Tương thích sinh học theo 10993-1-7-10-11-23 | 1đôi/túi | Đôi | 500
Phần 5. Chỉ, ống thông, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter
38 | Túi Đựng Nước Tiểu | Túi Đựng Nước Tiểu MPV | Sản xuất từ nhựa y tế PVC, không độc hại. - Kích cỡ 2000ml không có dây treo, độ dày 1.2mm, phân vạch rõ ràng. Có vạch dung tích mỗi 100ml. Đảm bảo kín không rò rỉ. - Van xả thoát đáy chữ T, chống trào ngược, ống đầu vào 90cm. - Có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Túi/cái | Cái | 800
39 | Sonde foley các số | Sonde Foley 2 nhánh | Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO | 10 cái/ hộp | Cái | 800
40 | Sonde Nelaton | Sonde Nelaton | Bề mặt và đầu nhẵn cho phép chèn không gây chấn thương để tăng cường sự phù hợp cho bệnh nhân. Bọc 100% silicone , dùng tốt cho bệnh nhân dị ứng latex. Kích thước 6-30Fr. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | 1 Cái/ Gói | Cái | 300
41 | Sonde dạ dày | Sonde dạ dày | Làm từ chất liệu nhựa PVC không độc hại, không gây kích ứng da. - Không chứa chất DEHP. - Có chia độ. - Đánh mã màu để phân biệt cỡ - Có hoặc không có tia X. - Kích thước: Chiều dài dây tiêu chuẩn: 120cm - Khử trùng: EO - Cỡ: Fr6-Fr26 - Đóng gói: Túi Blister/ Túi PE | 100 cái/hộp | Cái | 500
42 | Ống hút nhớt không có nắp các số | DÂY HÚT NHỚT MPV không nắp | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài ≥500 mm. - Không có nắp/Có nắp. - Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. | Túi 20 cái x 25 túi / kiện | Cái | 1000
43 | Mặt nạ thở oxy các cỡ | MẶT NẠ THỞ OXY ECO | Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh không chứa độc tố, màu trắng, không có chất tạo màu. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Túi 1 bộ x 100 túi / kiện | Bộ | 100
44 | Mặt nạ xông khí dung | Mặt nạ xông khí dung MPV | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: S, M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | 100 bộ/kiện | Bộ | 100
45 | Dây thở oxy 2 nhánh | DÂY THỞ OXY MPV | Dây dẫn chiều dài ≥2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. - Gồm các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Túi 1 cái x 100 túi / kiện | Cái | 500
46 | Chỉ tiêu tự nhiên số 4/0 | Chỉ Trustigut | Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 26 mm, C20A26. Đóng gói bằng giấy Tyvek 100% sợi HDPE bền dai, chống rách, ngăn khuẩn hiệu quả. Chỉ làm từ collagen tinh khiết), sợi chắc, dễ uốn. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat.Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 24s/ hộp | Sợi | 1000
Phần 6. Nhóm vật tư khác
47 | Que đè lưỡi gỗ | Que đè lưỡi gỗ TANAPHAR (Đã tiệt trùng) | Thành phần cấu tạo: - Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. Gỗ được hấp chín trước khi đưa vào sản xuất và sấy khô, đánh bóng khi ra thành phẩm nên đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử dụng. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Hộp 100 que; 01que/ túi; 50 hộp/ kiện. | Hộp | 500
48 | Bóng bóp giúp thở 100% Silicon | Bóng bóp giúp thở (Ambu) 100% silicon người lớn dùng nhiều lần | Bóng bóp giúp thở sử dụng trong các tình huống khẩn cấp để cung cấp thông khí phổi Vật liệu silicone, dùng nhiều lần Bóng bóp người lớn (>30kg) thể tích 1800ml/ thể tích bóp 1060ml/ thể tích túi trữ khí 2700ml. Trở kháng hít/vào thở ra 2.0cmH2O/4.0cmH2O, khoảng chết <7.0ml, Giảm áp (tùy chọn) 40 hoặc 60cmH2O. * Bộ bao gồm: Bóng bóp, mask gây mê, túi dự trữ khí, dây oxy. * Tiêu chuẩn ISO/CE | 1 Bộ/ Gói | Bộ | 10
49 | Ống nghiệm chân không EDTA K2 2ml vô trùng, phụ gia EDTA K2 3.6mg phun khô trên thành ống | BD Vacutainer ® EDTA Tubes | - Chất bổ sung: 3.6mg EDTA K2 dạng phun khô. - Thể tích 2ml 13x75mm. - Có ký hiệu V giúp hỗ trợ định hướng vị trí dán nhãn phụ. - Nắp thiết kế hai lớp, không có latex, được công nhận bởi hiệp hội thiết kế công nghiệp Hoa Kỳ. - Vô khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ. - Tiêu chuẩn chất lượng FDA , CE, ISO 13485:2016. R8 | 1000 cái/thùng | Cái | 12000
50 | Ống nghiệm chân không Lithium Heparin 4 ml | BD Vacutainer ® Heparin Tubes | - Ống lấy máu chân không dạng vacutainer vô trùng. - Chất liệu PET. - Chất bổ sung: Lithium Heparin 17IU/ml dạng phun khô. - Heparin đạt yêu cầu chuyên khảo USP Heparin 1/10/2009 - Thể tích 4ml 13x75 mm. - Có ký hiệu V giúp hỗ trợ định hướng vị trí dán nhãn phụ. - Nắp thiết kế hai lớp, không có latex, được công nhận bởi hiệp hội thiết kế công nghiệp Hoa Kỳ. - Vô khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ. - Tiêu chuẩn chất lượng FDA , CE, ISO 13485:2016. | 1000 cái/thùng | Cái | 12000
51 | Ống nghiệm chân không glucose 2ml vô trùng, phụ gia NaF 5.0 mg và potasium oxalate 4.0 mg phun khô trên thành ống | BD Vacutainer ® Glucose Tubes | - Ống lấy máu chân không dạng vacutainer vô trùng. - Chất liệu PET. - Chất bổ sung: 5.0 mg NaF và 4.0 mg potasium oxalate dạng phun khô. - Thể tích 2ml 13x75mm. - Có ký hiệu V giúp hỗ trợ định hướng vị trí dán nhãn phụ. - Nắp thiết kế hai lớp, không có latex, được công nhận bởi hiệp hội thiết kế công nghiệp Hoa Kỳ. - Vô khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ. - Tiêu chuẩn chất lượng FDA, CE, ISO 13485:2016. | 1000 cái/thùng | Cái | 1000
52 | Ống nghiệm nhựa đựng nước tiểu không nắp | Ống nghiệm nhựa đựng nước tiểu không nắp | Ống nghiệm 10ml, chất liệu nhựa, không có nắp, có thể dùng trong đựng mẫu xét nghiệm nước tiểu | Cái | Cái | 8000
53 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh | Tiêu chuẩn cơ sở Kích thước 8*69mm | 500 cái/túi | Túi | 6
54 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng | Tiêu chuẩn cơ sở Kích thước 6*50mm | 1000Cái/túi | Túi | 2
55 | Giấy in điện tim 6 cần | Giấy in điện tim 6 cần | Tương thích với máy điện tim BTL-08 MT PLUS ECG | 10 cuộn/ gói | Cuộn | 100
56 | Nhang ngải cứu | Nhang ngải cứu | Dùng trong kỹ thuật cứu ngải y học cổ truyền | 10 cái/gói | Cái | 20000
57 | Khí oxy y tế 10 lít | Khí oxy y tế 10 lít | TCCS | 10 lít/bình | Bình | 20
58 | Khí oxy y tế 40 lít | Khí oxy y tế 40 lít | TCCS | 40 lít/bình | Bình | 300
Tổng cộng:58 khoản

## PL2 HÓA CHẤT
PHỤ LỤC 02
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM ĐẤU THẦU TẬP TRUNG NĂM 2024
DANH MỤC HÓA CHẤT, SINH PHẨM
(Kèm theo Thư mời Thẩm định giá Số: 414/BVPHCN-DVTYT /BVPHCN-DTBYT ngày 14/12/2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh)
STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật cơ bản | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng
1. HÓA CHẤT SINH HÓA
Máy Xét nghiệm Errba – Đức, Model XL 200
1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Albumin | Phương pháp đo: Bromocresol green Phạm vi đo: 0.2g/dl – 6.0 g/dl Độ nhạy phân tích (giới hạn phát hiện thấp hơn): 0,2 g/dl hoặc 2 g/l Thành phần chính: R1 Succinate buffer, pH 4.2 75 mmol/l Bromcresol green 0.15 mmo/l Brij 35 7 ml/l Detergents and stabilizers >0.1 % R2 (cat. no.: 963S): Bovine albumin concentration according to CRM 470 (IFCC) 4.0 g/dl RPPHS 91/0619 4.0 g/dl SRM 927a (NIST) 4.5 g/dl Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6x65ml | Hộp | 2
2 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct | Bilirubin Direct | Phương pháp DCA Bước sóng 546 nm (540 – 560 nm) Đường quang 1 cm Phạm vi đo từ 0,1 - 10 mg / dL Giới hạn phát hiện thấp hơn là 0,1 mg/dL. Thành phần chính: R1: EDTA-Na2 0.1 mmol/L NaCl 150 mmol/L Sulfamic acid 100 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 0.5 mmol/L HCl 900 mmol/L EDTA-Na2 0.13 mmol/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 3x50ml R2: 3x10ml | Hộp | 2
3 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total | Bilirubin Total | Phương pháp: DCA Phạm vi đo từ 0,1 - 30 mg/dL Giới hạn phát hiện thấp hơn là 0,07 mg/dL. Thành phần chính: R1: Phosphate buffer 50 mmol/L NaCl 150 mmol/L R2: 2,4-Dichlorophenyl-diazonium salt 5 mmol/L HCl 130 mmol/L Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 3x65ml R2: 3x14ml | Hộp | 2
4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Calcium | Phương pháp: Arsenazo III Phạm vi đo: 0.04 – 20mg/dL (0.01 – 5 mmol/L) Giới hạn phát hiện thấp hơn là 0,04 mg / dL (0,01 mmol / L) Thành phần chính: Phosphate buffer pH 7.5 50 mmol/L 8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid 5 mmol/L Arsenazo III 120 µmol/L Standard: 10 mg/dL (2.5 mmol/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 3x60ml | Hộp | 3
5 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Cholesterol | Phương pháp: ChOD-PAP (Cholesterol oxidase/peoxidase) Phạm vi: 3-800 mg/dl (0.08-20.7 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 3 mg/dl (0,08 mmol/l) Thành phần chính: R1: Pipes buffer, pH 6.9 90 mmol/l Phenol 26 mmol/l Cholesterol oxidase 200 U/l Cholesterol esterase 300 U/l Peroxidase 1250 U/l 4-Aminoantipyrine 0.4 mmol/l R2: Cholesterol Standard 200 mg/dl (5.17mmol/l) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6x65ml | Hộp | 6
6 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Creatinine | Phương pháp: Jaffe Phạm vi đo: 0.2 – 15 mg/dL (18 – 1330 µmol/L) Giới hạn phát hiện thấp hơn là 0,2 mg/dL (17,7 µmol/L) Thành phần chính: R1: Sodium hydroxide 0.2 mol/L R2: Picric acid 20 mmol/L Standard: 2 mg/dL (177 µmol/L) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 4x66ml R2: 4x16ml | Hộp | 9
7 | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | Gamma-GT | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 3 - 280 U/l (0.05 - 4.67 µkat/l) Giới hạn phát hiện: 3 U/l (0.05 µkat/l) Thành phần chính: R1: Tris Glycylglycin buffer pH 8.25 100 mmol/l R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 2.9 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 2x66ml R2: 2x16ml | Hộp | 3
8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Glucose | Phương pháp: GOD-PAP (Glucose oxidase/ peroxidase) Phạm vi đo: Phương pháp điểm cuối tuyến tính lên đến 400 mg /dl (22.2 mmol/l). Phương pháp động học lên đến 700 mg /dl (38.9 mmol/l). Giới hạn phát hiện: 2 mg/dl Thành phần chính: Phosphate buffer, pH 7.5 0.1 mol/l Phenol 7.5 mmol/l GOD 12000 U/l POD 660 U/l 4-Amino-antipyrine 0.40 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6x66ml | Hộp | 10
9 | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | GOT (AST) | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 0.160 ở 340nm hoặc 0.080 ở 365nm Giới hạn phát hiện: 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Aspartate 200 mmol/l LDH 800 U/l MDH 600 U/l R2: NADH2 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate 12 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 6x66ml R2: 6x16ml | Hộp | 7
10 | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | GPT (ALT) | Phương pháp: IFCC Phạm vi đo: 0.160 ở 340 nm hoặc 0,080 ở 365 nm Giới hạn phát hiện: 4 U/l hoặc 0.07 µkat/l Thành phần chính: R1: Tris buffer pH 7.8 100 mmol/l L-Alanine 500 mmol/l LDH 1200 U/l R2: NADH2 0.18 mmol/l 2-Oxoglutarate 15 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 6x66ml R2: 6x16ml | Hộp | 7
11 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c | HbA1c | Phương pháp: Xét nghiệm miễn dịch đo độ đục Phạm vi đo: 0-15 % Người không mắc Bệnh tiểu đường: < 6 % Bệnh nhân tiểu đường: < 7 % Thành phần chính: HbA1c Reagent R1 Latex. Natri axit (0.95 g/L). HbA1c Reagent R2 Phức hợp kháng thể, kháng thể đơn dòng kháng huyết sắc tố người A1c của chuột và kháng thể IgG kháng chuột. Chất ổn định. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 4x20ml R2: 2x10ml Lyse: 2x100ml | Hộp | 6
12 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | HbA1c control (Low/High) | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm HbA1c Thành phần chính: Huyết thanh người. Dạng đông khô. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | L: 1x0.5ml H: 1x0.5ml | Hộp | 3
13 | Chất hiệu chuẩn chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c | HbA1c Calibrator | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c. Thành phần chính: Huyết thanh người. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 4x0.5ml | Hộp | 2
14 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | HDL Calibrators | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1x1ml | Lọ | 5
15 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | HDL Cholesterol | Phương pháp: Direct Phạm vi đo lường: 3-150 mg/dl (0,8 - 3,90 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 3 mg / dl (0,08 mmol/l) Thành phần chính: R1: Good’s buffer, pH 7.0 100 mmol/l Cholesterol oxidase >0.8 KU/l Cholesterol esterase >1.0 KU/l Catalase >500 KU/l HDCBS 0.5 mmol/l R2: Peroxidase 30 KU/l 4-Aminoantipyrine 4 mmol/l R4: HDL Cholesterol see label Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 3x50ml R2: 2x25ml | Hộp | 6
16 | Thuốc thử xét nghiệm Total Protein | Total Protein | Phương pháp: Biuret Phạm vi đo: 0,2-13 g/dl (2,0-130 g/l) Giới hạn phát hiện: 0,2 g/dl hoặc 2,0 g/l Thành phần chính: Potassium iodide 30 mmol/l Potassium sodium tartrate 32 mmol/l Copper sulphate 18 mmol/l Sodium hydroxide 200 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5x66ml | Hộp | 2
17 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Triglyceride | Phương pháp: GPO-PAP (Glycerol phosphate oxidase/peroxidase) Phạm vi đo: 3-1000 mg/dl (0,05 - 11,4 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 3mg / dl (0,05 mmol/l) Thành phần chính: Pipes buffer pH 7.8 50 mmol/l p-Chlorophenol 2 mmol/l Lipoprotein lipase 150000 U/l Glycerolkinase 800 U/l Glycerol - 3 - P- oxidase 4000 U/l Peroxidase 440 U/l 4-Aminoantipyrine 0.7mmol/l ATP 0.3mmol/l Mg2+ 40 mmol/l Na-cholat 0.20 mmol/l Potassium-Hexacyanoferrat(II) 1µmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 6x65ml | Hộp | 7
18 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Urea | Phương pháp: UV kinetic Phạm vi đo: 5-400 mg/dl (0,83 đến 66,4 mmol/l) Giới hạn phát hiện: 5 mg/dl (0,83 mmol/l) Thành phần chính: R1: TRIS buffer pH 7.8 50 mmol/l GLDH ≥ 0.80 U/l Urease ≥ 12 U/ml R2: TRIS* buffer pH 9.6 100 mmol/l 2-oxoglutarate 8.3 mmol/l NADH ≥ 0.23 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | R1: 4x66ml R2: 4x16ml | Hộp | 6
19 | Thuốc thử chẩn lượng Uric acid | Uric acid | Phương pháp: Uricase-PAP Phạm vi đo: 0.2 – 20.0 mg/dl (11.9 – 1190 µmol/l) Giới hạn phát hiện: 0,2 mg/dl (11,9 Phamol/l) Thành phần chính: Phosphate buffer pH 7.4 50 mmol/l DHBSA* 4 mmol/l Uricase 60 U/l POD 660 U/l 4-Aminoantipyrine 1 mmol/l Preservative * 3,5-Dichloro-2-hydroxy-benzenesulfonic acid Standard: Uric acid 6 mg/dl (356.9 μmol/l) Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 4x65ml | Hộp | 7
20 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa nồng độ trung bình | Hum asy control 2 | Dạng đông khô tăng độ ổn định Được sản xuất dựa trên huyết thanh người Có tối thiểu 66 thông số xét nghiệm. Độ thẩm thấu là 300mOsm/kg. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C hoặc 28 ngày ở - 20°C Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml | Lọ | 12
21 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 70 thông số xét nghiệm sinh hóa nồng độ cao | Hum asy control 3 | Dạng đông khô tăng độ ổn định. Được sản xuất dựa trên huyết thanh người. Có tối thiểu 66 thông số xét nghiệm. Độ thẩm thấu là 370mOsm/kg. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C hoặc 28 ngày ở - 20°C Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml | Lọ | 12
22 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 42 thông số xét nghiệm sinh hoá nồng độ cao | Calibration serum level 3 (CAL 3) | Dạng đông khô tăng độ ổn định. Được sản xuất dựa trên huyết thanh người. Chứa 38 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C hoặc 28 ngày ở - 20°C Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5ml | Lọ | 12
23 | Hoá chất khử khuẩn rửa buồng phản ứng cho máy sinh hoá | Anti bacterial phosphor free detergent | Thành phần chính: Detergent < 1.0% Preservative < 10.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 500ml | Chai | 6
24 | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích sinh hoá | NaOH-D/Basic wash | Được sử dụng để làm sạch và vận chuyển các hạt phản ứng, hỗ trợ chiếu sáng. Thành phần: Hydroxit natri, chất hoạt động bề mặt Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 1.8L | Can | 9
25 | Cóng đựng mẫu | Sample cup | Chất liệu: Nhựa PS Kích thước: 16*38mm Dung tích: 2-4ml Màu sắc: Trong suốt Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 500 cái/ túi | Cái | 2000
26 | Ống ly tâm 1,5ml có nắp | Micon centrifuge tube (1,5ml) | Ống ly tâm dung tích nhỏ 1,5ml, chia độ, đáy hình nón. Có thể hấp tiệt trùng. Vật liệu polypropolyne USP VI | 500 cái/túi | Cái | 2000
27 | Bóng đèn cho máy xét nghiệm sinh hóa | Halogen lamp 12V/20W | Bóng đèn cho máy xét nghiệm sinh hóa | Chiếc | Chiếc | 2
2. HÓA CHẤT ĐIỆN GIẢI
Máy phân tích điện giải Electalyte-500
28 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng đa thông số điện giải (K, Na, Cl, Ca, pH) | ISE Fluid pack (Na, K, Cl, Ca, pH) | Nồng độ: Calibration A: K+ 4 mmol/L, Na+ 140 mmol/L, Cl- 100 mmol/L, Ca2+ 1.25 mmol/L, pH 7.4 Calibration B: K+ 8 mmol/L, Na+ 110 mmol/L, Cl- 70 mmol/L, Ca2+ 2.5 mmol/L, pH 7 Thành phần chính: Ammonium molybdate 0.4 mmol/l Sulphuric acid 100 mmol/l Hydrochloric acid 100 mmol/l Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | STD A: 650ml STD B: 350ml | Hộp | 8
29 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng (Na, K, Cl, Ca, pH) | QC solution | Vật liệu kiểm soát QC Solution Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, LiCl, pH buffer, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản. Đặc tính hiệu suất: Trong khoảng CV: K+ ≤1.5%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤1.5%, Ca++ ≤1.5%, pH ≤1.0% Giữa khoảng CV: K+ ≤3.0%, Na+ ≤3.0%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% Độ chính xác: K+ ≤2.0%, Na+ ≤1.5%, Cl- ≤3.0%, Ca++ ≤5.0%, pH ≤1.0% Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100ml | Lọ | 2
30 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | ISE Fluid Cleaning solution | Thuốc thử ISE Fluid Cleaning solution Thành phần chính: Sodium Hypochlorite Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100ml | Lọ | 2
31 | Điện cực xét nghiệm định lượng K+ | K electrode | Điện cực K electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 2
32 | Điện cực xét nghiệm định lượng Na+ | Na electrode | Điện cực Na electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 2
33 | Điện cực xét nghiệm định lượng Cl- | Cl electrode | Điện cực Cl electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 2
34 | Điện cực xét nghiệm định lượng quy chiếu | Ref electrode | Điện cực Ref electrode Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 2
35 | Hoá chất dùng cho máy phân tích điện giải | Na/Cl/pH fill solution | Thuốc thử Na/Cl/pH fill solution Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, dung dịch đệm pH và chất bảo quản Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100ml | Lọ | 1
36 | Dung dịch điện cực K dùng cho máy phân tích điện giải | K fill solution | Thuốc thử K fill solution Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, dung dịch đệm pH và chất bảo quản Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100ml | Lọ | 1
37 | Dung dịch điện cực Ref dùng cho máy phân tích điện giải | Ref fill solution | Thuốc thử Ref fill solution Thành phần chính: KCl, NaCl, NaAc, CaCl2, dung dịch đệm pH và chất bảo quản Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 100ml | Lọ | 1
38 | Vật tư dùng cho máy xét nghiệm | Pump tubing for Electrolyte analyzer | Dây bơm Tubing pump Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Chiếc | Chiếc | 2
3. HÓA CHẤT ĐIỆN GIẢI
Máy xét nghiệm huyết học Erba - Drew3-PAC
39 | Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Drew3 reagent pack | Hoá chất xét nghiệm huyết học Drew3-PAC D3- Diluent D3- Lysing Reagent D3- Enzymatic Cleaner | 1x5000ml + 1x750ml + 1x125ml | Bộ | 35
40 | Chất chuẩn cho xét nghiệm huyết học | Hematology control (3DN) Level 1/2/3 | Chất thử Hematology control (3DN) Level 1/2/3 Thành phần chính: Healthy mammal blood (pig), preservatives àn cell stabilizers. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | Lọ 3ml | Lọ | 3
41 | Bloodtrol 3D (L) | Bloodtrol 3D (L) | Tương thích với hệ thống Celltac ES/E/F và Celltac α. ISO 13485:2016 | Lọ 3ml | Lọ | 12
42 | Bloodtrol 3D (N) | Bloodtrol 3D (N) | Tương thích với hệ thống Celltac ES/E/F và Celltac α. ISO 13485:2016 | Lọ 3ml | Lọ | 12
43 | Bloodtrol 3D (H) | Bloodtrol 3D (H) | Tương thích với hệ thống Celltac ES/E/F và Celltac α. ISO 13485:2016 | Lọ 3ml | Lọ | 12
4. HÓA CHẤT MÁY NƯỚC TIỂU
Máy xét nghiệm nước tiểu Siemens Clinitek Status
44 | Test thử nước tiểu 10 thông số | Multistix 10SG | Các chỉ số đo: Gluscose, Bilirubin, Ketone, pH, Blood, Protein, Nitrite, Urobilinogen, LeukºCyte, SG. - Dải đo của các chỉ số: Protein: 15-30mg/dL albumin Blood: 0.015-0.062mg/dL hemoglobin LeukoCyte: 5-15 Nitrite: 0.06-0.1mg/dL nitrite ion Glucose: 75-125mg/dL Ketone: 5-10mg/dL acetoacetic acid pH: 4.6- 8.0 SG: 1.001-1.035 Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL Urobilinogen: 0.2EU/dL | 100 test/ hộp | Hộp | 50
5. MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT
Máy đo đường huyết Oncall- Đức
45 | Test Thử Đường Huyết | On Call Plus | Que thử đường huyết dùng cho máy đường huyết nhanh On Call. Đạt tiêu chuẩn chất lượng EN ISO13485:2012 + AC2012. | 25 test/hộp | Cái | 5000
Máy đo đường huyết Vivachek
46 | Test Thử Đường Huyết | Que thử đường huyết VivaChek Ino | Que thử đường huyết dùng cho máy đường huyết nhanh Vivachek. Đạt tiêu chuẩn chất lượng EN ISO13485:2012 + AC2012. | 50 test/ hộp | Cái | 3000
6. HÓA CHẤT VI SINH.
47 | Kit thử nhanh phát hiện kháng thể kháng virus HIV 1&2 | Bioline HIV 1/2 3.0 | - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Phát hiện các type kháng thể IgG, IgA,…đặc hiệu với HIV-1 và HIV-2 - Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8% - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp 100 test | Test | 100
48 | Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên virus viêm gan B | HBsAg Rapid Test Kit | Mẫu bệnh phẩm: Huyết thanh, huyết tương Độ nhạy: 100% (95%CI) Độ đặc hiệu: 100% (95%CI) Thành phần: - Vạch xét nghiệm: được phủ kháng nguyên HBs - Vạch chứng: phủ kháng thể dê kháng chuột - Vùng cộng hợp: chứa keo vàng kết hợp với kháng nguyên HBs Bảo quản nhiệt độ: 2-30 độ C Ngưỡng phát hiện: 1ng/ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test/ hộp | Test | 100
49 | Huyết thanh định nhóm máu O | Monoclonal Anti AB | Huyết thanh định nhóm máu AB, phương pháp thủ công. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. | 10ml | Lọ | 2
50 | Huyết thanh định nhóm máu A | Monoclonal Anti A | Huyết thanh định nhóm máu A, phương pháp thủ công. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. | 10ml | Lọ | 2
51 | Huyết thanh định nhóm máu B | Monoclonal Anti B | Huyết thanh định nhóm máu B, phương pháp thủ công. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016. | 10ml | Lọ | 2
52 | Khay thử xét nghiệm định tính 4 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy (MOP, MDMA, MET, THC) | Urine Multi-Drug Test Kit | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh, phát hiện định tính sự hiện diện của các chất ma túy trong mẫu nước tiểu. Morphine (MOP): 300 ng/ml Methylenedioxymethamphe tamine amine (MDMA): 500 ng/mL Methamphetamine (MET): 500 ng/ml Marijuana (THC): 50 ng/ml Thời gian đọc kế quả trong vòng 5 phút Độ nhạy: 100% (95%CI) Độ đặc hiệu: 100% (95%CI) Nhiệt độ bảo quản: 4-30 độ C Hạn dùng: 24 tháng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test/ hộp | Test | 2500
7. SINH PHẨM
53 | Nước cất 1 lần | Nước cất 1 lần | Nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất và thường được sử dụng trong y tế như pha chế thuốc, thuốc uống, biệt dược, rửa dụng cụ y tế, rửa vết thương. Qua chưng cất 1 lần | Can 10 lít | Lít | 300
54 | Dầu Parafin | Dầu parafin | Dầu màu trắng không mùi, trơn | Chai 500ml | Chai | 30
55 | Chloramin B | Chloramin B | Chất bột màu trắng. Thành phần: Sodium N-chlorobenzenesulfonamide | Thùng 25kg | Kg | 100
56 | Parafin rắn | Parafin rắn | Chất rắn dạng sáp màu trắng, không mùi, không vị, với điểm nóng chảy thông thường nằm trong khoảng 47 °C- 65 °C. Được dùng trong vật lý trị liệu | Túi 50kg | Kg | 1000
57 | Mỡ Lanolin | Lanolin Anhydrouse | Lanolin là phần chất béo được chiết từ lông cừu, một loại sáp tiết ra bởi tuyến bã nhờn của cừu, nhằm bảo vệ lông và da chúng chống lại khí hậu khắc nghiệt | Kg | Kg | 20
58 | Gel siêu âm | Gel siêu âm AMP | Gel sử dụng trong siêu âm, phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde, vô khuẩn. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. Độ PH trong khoảng 6,5-7,5 | Can 5 lít | Can | 150
59 | Gel điện tim | Gel điện tim | Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não, cho chất lượng hình ảnh siêu âm tuyệt vời, giúp bảo vệ bề mặt đầu dò siêu âm không bị ăn mòn một cách nhanh chóng, không chứa formaldehyde, vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây rát da. | 12 tuýp/ hộp | Tuýp | 100
60 | Dầu soi kính hiển vi | Immersion oil | Dầu soi kính hiển vi | 500ml/ chai | Chai | 2
61 | Đường glucose | Đường glucose | Đường dạng tinh thể pha uống. Chứa thành phần Glucose tinh khiết | Túi 500gr | Túi | 10
Tổng cộng: 61 khoản